职业卫生技术服务机构

乙级资质申请材料

申请单位：陕西XXXX服务有限公司

二〇一X年X月

安职技审字（   ）第 号

职业卫生技术服务机构资质申请表

申请单位：陕西XXXXX服务有限公司  （公章）

法定代表人：XXX

填表日期：201X年X月X日

国家安全生产监督管理总局制

填写说明

1.本申请表由申请职业卫生技术服务机构资质的机构填写后报安全生产监督管理部门。

2.文字要简练，不得涂改，空格处以“无”字填写，并用A4纸打印（中文使用宋体小4号字，英文使用12号字）。

3.单位名称、注册地址等项目要填写全称，勿用简称。

4.“单位性质”一栏填写国有、集体、私营、中外合资、中外合作、外商独资。

5.“申请资质等级”一栏填“甲级”、“乙级”或“丙级”。

6.呈报申请表时，须提交下列材料：

（1）申请单位简介；

（2）法人资格证明或者名称预先核准通知书；

（3）注册资金和固定资产的验资证明；

（4）工作场所产权证明或者租赁合同；

（5）机构资质证明材料；

（6）职业卫生技术服务机构质量管理体系文件；

（7）专职技术人员、专职技术负责人、质量控制负责人的名单及其培训合格证书、技术职称证书、工作经历证明；

（8）拟开展的职业卫生技术服务项目及资质等级；

（9）在申请职业卫生技术服务业务范围内，能够证明具有相应业务能力的文件、资料；

（10）近年从事职业卫生技术服务相关工作的总结报告；

（11）法律、法规规定的其他文件、资料。

7.本申请表一式二份。

| 申请单位名称 | 陕西XXXXX服务有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 | XX市XX区XXX路XX号 |  |  |  |
| 单位性质 | 私营 |  |  |  |
| 法定代表人 | XXX |  | 成立日期 | 20XX年XX月 |
| 注册资金 | XXX万元 |  | 固定资产 | XXX万元 |
| 联系人 | XXX |  | 职 务 | 总经理 |
| 联系电话 | XXXXXXXXXXX |  | 传 真 | 029-XXXXXXXX |
| 通讯地址 | 西安市XX区XXX街X号X |  | 邮政编码 | 7100XX |
| 申请资质等级 | 乙级 |  |  |  |
| 申请技术服务 业务范围 | 1.煤炭采选业；2.石油和天然气开采业；3.化工、石化及医药； 4.电力、燃气及水的生产和供应业；5.机械、设备、电器制造业；6.冶金、建材；7.运输、仓储、科研、农林、公共服务业；8.金属、非金属矿采选业和工程建筑业； |  |  |  |
| 申请材料 | □1.申请单位简介； □2.法人资格证明或者名称预先核准通知书； □3.注册资金和固定资产的验资证明； □4.工作场所产权证明或者租赁合同； □5.机构资质证明材料； □6.职业卫生技术服务机构质量管理体系文件； □7.专职技术人员、专职技术负责人、质量控制负责人的名单及其培训合格证书、技术职称证书、工作经历证明； □8.拟开展的职业卫生技术服务项目及资质等级； □9.在申请职业卫生技术服务业务范围内，能够证明具有相应业务能力的文件、资料； □10.近年从事职业卫生技术服务相关工作的总结报告； |  |  |  |
| 申请单位法定代表人： （签字） 年 月 日 |  | 申请单位： （公章） 年 月 日 |  |  |

目  录

1  机构情况简介	1

2  法人资格证明复印件	2

3  注册资金和固定资产的验资证明复印件	7

4  工作场所租赁合同	3

5  职业卫生技术服务机构资质证书正副本复印件	5

6  职业卫生技术服务质量管理体系文件	6

7  职业卫生技术服务机构专业技术人员名单	24

8  技术负责人、质量控制负责人技术职称证书及工作经历证明	27

9  专业技术人员的培训合格证书复印件	30

10 职业病危害因素检测乙级项目对比表	74

11 计量认证证书及附表复印件	78

12 实验室室间比对和盲样考核情况及结果汇总表	93

13 仪器设备清单一览表	47

14 工作场所平面布局图	56

15 职业卫生技术服务总结报告	57

- 1 机构情况简介

- 2  法人资格证明复印件

- 与原件一致

3  注册资金和固定资产的验资证明复印件

- 与原件一致

- 4  工作场所租赁合同(或房屋产权证明)

- 与原件一致

- 5  职业卫生技术服务机构资质证书正副本复印件

- （新申请机构不提供）

- 与原件一致

- 6  职业卫生技术服务质量管理体系文件

发放号：

陕西XXXXXX服务有限公司

质 量 手 册

（第3版）

编   制：

审   核：

批   准：

控制状态：   受   控

文件持有者：

2013-05-10发布                         2013-05-10实施

陕西XXXXXX服务有限公司              发布

批 准 令

陕西XXXXX服务有限公司为使检测工作满足客户、法定管理机构、资质认定管理机构的要求，保证检测工作质量，根据《实验室和检查机构资质认定管理办法》和《实验室资质认定评审准则》，编制了《质量手册》（第X版）。质量手册是阐述陕西立方环保科技服务有限公司质量方针、质量目标及管理体系各要素之间关系的纲领性文件；是本公司全体员工开展检测工作的规定。本手册已经审定，现予以颁布，自20XX年 X月X日起实施。

本公司发布的与质量有关的程序和规定必须符合《质量手册》的要求，全体员工应严格遵守《质量手册》，保证检测结果的公正性、科学性和准确性。

总经理（签名）：

20XX年X月 X日

| 序号 | 修订章节号 | 修订内容（简述） | 批准人 | 批准日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

质量手册目录

第0章： 总则

0.1    批准页

0.2    修订页

0.3    手册目录

第1章   前言

1.1    公司概况

1.2    公司识别

1.3    公正性声明

1.4    术语

第2章   质量方针、质量目标

2.1    职责

2.2    质量方针

2.3    质量目标

第3章   质量手册的管理

3.1    概述

3.2    职责

3.3    要求

第4章   管理要求

4.1    组织

4.1.1   概述

4.1.2   岗位职责

4.1.3   检测业务范围

4.1.4   保护委托方

4.1.5   权力委派

4.1.6   检验/检测报告批准人签字标识

4.1.7   职责分配表

4.1.8   支持性文件

4.2    管理体系

4.2.1   概述

4.2.2   职责

4.2.3   要求

4.2.3.1  管理体系的控制途径

4.2.3.2  管理体系的运行目的

4.2.3.3  管理体系文件指导质量体系运行

4.2.3.4  管理体系文件

4.2.4   支持性文件

4.3    文件控制

4.3.1   概述

4.3.2   职责

4.3.3   要求

4.3.3.1  文件的种类

4.3.3.2  文件的标识和状态

4.3.3.3  文件的管理

4.3.4   支持性文件

4.4    检测分包

4.4.1   概述

4.4.2   职责

4.4.3   要求

4.4.3.1  选择分包方

4.4.3.2  评审分包方

4.4.3.3  分包方资料

4.5    服务和供应品的采购

4.5.1   概述

4.5.2   职责

4.5.3   要求

4.5.3.1  供应商的选择

4.5.3.2  供应品及服务质量保证

4.5.3.3  供应商资料

4.5.4   支持性文件

4.6    合同评审

4.6.1   概述

4.6.2   职责

4.6.3   要求

4.6.3.1  合同类型

4.6.3.2  合同评审方法

4.6.3.3  合同评审信息

4.6.3.4  合同变更

4.6.4   支持性文件

4.7    申诉和投诉

4.7.1   概述

4.7.2   职责

4.7.3   要求

4.7.3.1  申诉、投诉的受理

4.7.3.2  申诉、投诉的处理

4.7.3.3  征询及信息反馈

4.7.4   支持性文件

4.8    纠正措施、预防措施及改进

4.8.1   概述

4.8.2   职责

4.8.3   要求

4.8.3.1  不符合工作的类型

4.8.3.2  纠正措施的实施

4.8.3.3  预防措施的实施

4.8.3.4  实施结果的验证

4.8.4   支持性文件

4.9    记录

4.9.1   概述

4.9.2   职责

4.9.3   要求

4.9.3.1  记录种类

4.9.3.2  记录的填写

4.9.3.3  记录的保存、保管

4.9.4   支持性文件

4.10    内部审核

4.10.1   概述

4.10.2   职责

4.10.3   要求

4.10.3.1  审核策划

4.10.3.2  审核人员

4.10.3.3  审核实施

4.10.3.4  审核记录

4.10.4   支持性文件

4.11    管理评审

4.11.1   概述

4.11.2   职责

4.11.3   要求

4.11.3.1  参加人员

4.11.3.2  评审准备

4.11.3.3  评审实施

4.11.3.4  评审结果的验证

4.11.4   支持性文件

第5章    技术要求

5.1    人员

5.1.1   概述

5.1.2   职责

5.1.3   要求

5.1.3.1  人员基本素质及资格要求

5.1.3.2  人员的培训

5.1.3.3  人员的考核和上岗

5.1.4   支持性文件

5.2    设施和环境

5.2.1   概述

5.2.2   职责

5.2.3   要求

5.2.3.1  设施和环境的控制

5.2.3.2  设施和环境的管理

5.2.3.3  支持性文件

5.3    检测方法

5.3.1   概述

5.3.2   职责

5.3.3   要求

5.3.1.1  检测方法的选择

5.3.1.2  检测过程

5.3.1.3  检测方法的偏离

5.3.1.4  数据的处理及保护

5.3.4   支持性文件

5.4    设备和标准物质

5.4.1   概述

5.4.2   职责

5.4.3   要求

5.4.3.1  控制要求

5.4.3.2  标准物质控制要求

5.4.3.3  采购设备的控制

5.4.3.4  借入设备的控制

5.4.3.5  借出设备的控制

5.4.4   支持性文件

5.5    量值溯源

5.5.1   概述

5.5.2   职责

5.5.3   要求

5.5.3.1  量值溯源

5.5.3.2  期间核查

5.5.3.3  仪器设备的自校准

5.5.4   支持性文件

5.6    采样和样品处置

5.6.1   概述

5.6.2   职责

5.6.3   要求

5.6.3.1  接收和登记

5.6.3.2  样品识别

5.6.3.3  样品保护保存

5.6.4   支持性文件

5.7    结果质量控制

5.7.1   概述

5.7.2   职责

5.7.3   要求

5.7.3.1  控制的途径

5.7.3.2  结果质量分析

5.7.3.3  纠正措施的提出

5.7.4   支持性文件

5.8    结果报告

5.8.1   概述

5.8.2   职责

5.8.3   要求

5.8.3.1  报告的类型

5.8.3.2  报告的内容

5.8.3.3  报告的传送

5.8.3.4  报告的修改

5.8.4   支持性文件

第6章    手册附录

6.1    程序文件目录

6.2    人员一览表

6.3    仪器设备/标准物质一览表

6.4    检测项目（能力）一览表

陕西XXXXXX服务有限公司管理体系文件

程 序 文 件

持有人：

发放号：

2013-05-10发布                          2013-05-10实施

陕西XXXXXX服务有限公司               发布

程序文件目录

| 序号 | 条款号 | 要素名称 | 文件编号 | 文件名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1 | 组织 | CX01 | 保护委托方机密程序 |
|  |  |  | CX02 | 保密规定 |
|  |  |  | CX03 | 保证检测检验公正性若干规定 |
|  | 4.3 | 文件控制 | CX04 | 文件控制程序 |
|  | 4.5 | 服务与供应品 | CX05 | 服务与供应品控制程序 |
|  | 4.6 | 合同评审 | CX06 | 合同评审程序 |
|  | 4.7 | 申诉和投诉 | CX07 | 申诉和投诉处理程序 |
|  | 4.8 | 纠正、预防措施的改进 | CX08 | 不符合工作控制程序 |
|  |  |  | CX09 | 纠正和预防措施控制程序 |
|  | 4.9 | 记录 | CX10 | 记录管理程序 |
|  | 4.10 | 内部审核 | CX11 | 内部审核程序 |
|  | 4.11 | 管理评审 | CX12 | 管理评审程序 |
|  | 5.1 | 人员 | CX13 | 人员培训考核管理程序 |
|  | 5.2 | 设施和环境 | CX14 | 设施及环境保护控制程序 |
|  | 5.3 | 检测方法 | CX15 | 检测检验方法控制程序 |
|  |  |  | CX16 | 允许偏离控制程序 |
|  | 5.4 | 设备和标准物质 | CX17 | 仪器设备的管理程序 |
|  | 5.5 | 量值溯源 | CX18 | 仪器设备、标准物质的期间核查程序 |
|  | 5.6 | 采样和样品处置 | CX19 | 样品管理程序 |
|  | 5.7 | 结果质量控制 | CX20 | 结果质量控制程序 |
|  | 5.8 | 结果报告 | CX21 | 检测报告的管理程序 |
|  |  |  | CX22 | 测量不确定度评定程序 |
|  | 5.2 | 设施和环境 | CX23 | 安全作业控制程序 |
|  | 5.3 | 检测方法 | CX24 | 工作场所职业病危害因素采样检测程序 |
|  | 5.3 | 检测方法 | CX25 | 建设项目职业病危害评价程序 |
|  | 5.7 | 结果质量控制 | CX26 | 《职业病危害评价报告》审核程序 |
|  | 5.3 | 检测方法 | CX27 | 开展新项目的评审程序 |
|  | 5.7 | 结果质量控制 | CX28 | 计算机软件编审及数据控制程序 |
|  | 5.3 | 检测方法 | CX29 | 检验工作程序 |
|  | 5.7 | 结果质量控制 | CX30 | 检验结果复核程序 |
|  | 5.4 | 设备和标准物质 | CX31 | 标准物质、化学试剂的管理程序 |

现行职业卫生技术服务质量管理文件

陕西XXXXX服务有限公司管理体系文件

作业指导书

持有人：

发放号：

2013-12-08发布                          2013-12-15实施

陕西XXXXX服务有限公司               发布

目录

检验仪器设备

1 气相色谱仪

2 高效液相色谱仪

3 原子吸收分光光度计

4 除湿机

5 数显三用恒温水箱

6 电热鼓风干燥箱

7 箱式电阻炉

8 可控温电热板

9 万用电炉

10 电动离心机

11恒温磁力搅拌器

12微波闭式消解仪

13 可见分光光度计

14 数字酸度计

15微型离子风机（除静电器）

16 超声波清洗器

17 溶剂过滤器

18 千分之一分析天平

19 万分之一分析天平

20 十万分之一天平

21相差显微镜

22 双目生物显微镜

23 漩涡混合器

24 远红外干燥箱

25原子荧光分光光度计

26离子色谱仪

27气相色谱-质谱联用仪

28热解吸器

29吸附定标活化箱

采样仪器设备

1 呼吸性粉尘采样器

2 矿用粉尘采样器

3 个体粉尘采样器

4 防爆个体粉尘采样器

5 低流量空气采样器

6 大气采样器

7 防爆大气采样器

8 双气路大气采样器

9 皂膜流量计

测量仪器设备

1 工频电场（近区）场强仪

2 高频近区电场测量仪

3 空盒气压表

4 温湿度计

5风速温湿度计

6 精密脉冲声级计

7 噪声频谱分析仪

8 个体噪声仪

9 数字式照度计

10 湿球黑球温度WBGT指数仪

11 热球风速计

12 数字风速仪

13 振动计

14 辐射热计

15 紫外辐照计

16 X射线仪计量仪

17 微波漏能测试仪

18 通风干湿球温度计

19 防爆倍频程声级计

检测仪器设备

1 便携式气体检测报警器

2 甲醛测试仪

3 气体检测器

4 新风量二氧化碳分析仪

5 便携式红外线分析仪

6 数字显示测汞仪

7 烟尘浓度测试仪

8 皮托管

- 7  职业卫生技术服务机构专业技术人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 所学专业 | 职务/职称 | 岗位 | 工作 年限 | 培训合格证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 8  技术负责人、质量控制负责人技术职称证书及工作经历证明

技术负责人工作经历证明

高级职称证书复印件

- 与原件一致

培训合格证书复印件

- 与原件一致

质量控制负责人工作经历证明

高级职称证书复印件

- 与原件一致

培训合格证书复印件

- 与原件一致

- 9 专业技术人员的培训合格证书复印件

- 与原件一致

- 与原件一致

- 10 职业病危害因素检测乙级项目对比表

| 序号 | 检测项目 | 条件要求 | 满足重点检测项目 | 满足一般检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 化学有害因素 |  |  |  |
| （一） | 金属类 |  |  |  |
| 1 | 锑及其化合物 | ☆ |  | √ |
| 2 | 钡及其化合物 | ★ |  |  |
| 3 | 铍及其化合物 | ☆ |  |  |
| 4 | 铋及其化合物 | ☆ |  | √ |
| 5 | 镉及其化合物 | ★ | √ |  |
| 6 | 钙及其化合物 | ☆ |  | √ |
| 7 | 铬及其化合物 | ★ | √ |  |
| 8 | 钴及其化合物 | ☆ |  | √ |
| 9 | 铜及其化合物 | ★ | √ |  |
| 10 | 铅及其化合物 | ★ | √ |  |
| 11 | 锂及其化合物 | ☆ |  |  |
| 12 | 镁及其化合物 | ☆ |  | √ |
| 13 | 锰及其化合物 | ★ | √ |  |
| 14 | 汞及其化合物 | ★ | √ |  |
| 15 | 钼及其化合物 | ★ | √ |  |
| 16 | 镍及其化合物 | ★ | √ |  |
| 17 | 钾及其化合物 | ★ | √ |  |
| 18 | 钠及其化合物 | ★ | √ |  |
| 19 | 锶及其化合物 | ☆ |  |  |
| 20 | 钽及其化合物 | ☆ |  |  |
| 21 | 铊及其化合物 | ★ | √ |  |
| 22 | 锡及其化合物 | ★ | √ |  |
| 23 | 钨及其化合物 | ☆ |  | √ |
| 24 | 钒及其化合物 | ☆ |  |  |
| 25 | 锌及其化合物 | ★ | √ |  |
| 26 | 锆及其化合物 | ☆ |  | √ |
| 27 | 铟及其化合物 | ☆ |  |  |
| 28 | 钇及其化合物 | ☆ |  |  |
| （二） | 非金属类 |  |  |  |
| 29 | 硼及其化合物 | ☆ |  | √ |
| 30 | 无机含碳化合物 | ★ | √ |  |
| 31 | 无机含氮化合物 | ★ | √ |  |
| 32 | 无机含磷化合物 | ★ | √ |  |
| 33 | 砷及其化合物 | ★ |  |  |
| 34 | 氧化物 | ★ | √ |  |
| 35 | 硫化物 | ★ | √ |  |
| 36 | 硒及其化合物 | ☆ |  |  |
| 37 | 碲及其化合物 | ☆ |  | √ |
| 38 | 氟及其化合物 | ★ |  |  |
| 39 | 氯及其化合物 | ★ | √ |  |
| 40 | 碘及其化合物 | ☆ |  |  |
| （三） | 有机类 |  |  |  |
| 41 | 烷烃类化合物 | ★ | √ |  |
| 42 | 烯烃类化合物 | ☆ |  |  |
| 43 | 混合烃类化合物 | ★ | √ |  |
| 44 | 脂环烃类化合物 | ★ | √ |  |
| 45 | 芳香烃类化合物 | ★ | √ |  |
| 46 | 多苯类化合物 | ☆ |  | √ |
| 47 | 多环芳烃类化合物 | ★ | √ |  |
| 48 | 卤代烷烃类化合物 | ★ | √ |  |
| 49 | 卤代不饱和烃类化合物 | ★ | √ |  |
| 50 | 卤代芳香烃类化合物 | ★ |  |  |
| 51 | 醇类化合物 | ★ | √ |  |
| 52 | 硫醇类化合物 | ★ | √ |  |
| 53 | 烷氧基乙醇类化合物 | ★ | √ |  |
| 54 | 酚类化合物 | ★ | √ |  |
| 55 | 脂肪族醚类化合物 | ☆ |  |  |
| 56 | 苯基醚类化合物 | ☆ |  |  |
| 57 | 醇醚类化合物 | ☆ |  |  |
| 58 | 脂肪族醛类化合物 | ★ | √ |  |
| 59 | 脂肪族酮类化合物 | ★ | √ |  |
| 60 | 酯环酮和芳香族酮类化合物 | ☆ |  | √ |
| 61 | 醌类化合物 | ☆ |  |  |
| 62 | 环氧化合物 | ★ | √ |  |
| 63 | 羧酸类化合物 | ★ | √ |  |
| 64 | 酸酐类化合物 | ☆ |  |  |
| 65 | 酰基卤类化合物 | ★ | √ |  |
| 66 | 酰胺类化合物 | ★ |  |  |
| 67 | 饱和脂肪族酯类化合物 | ★ | √ |  |
| 68 | 不饱和脂肪族酯类化合物 | ☆ |  | √ |
| 69 | 卤代脂肪族酯类化合物 | ★ |  |  |
| 70 | 芳香族酯类化合物 | ★ |  |  |
| 71 | 异氰酸酯类化合物 | ★ | √ |  |
| 72 | 腈类化合物 | ★ | √ |  |
| 73 | 脂肪族胺类化合物 | ☆ |  |  |
| 74 | 乙醇胺类化合物 | ☆ |  |  |
| 75 | 肼类化合物 | ★ | √ |  |
| 76 | 芳香族胺类化合物 | ★ | √ |  |
| 77 | 硝基烷烃类化合物 | ☆ |  |  |
| 78 | 芳香族硝基化合物 | ★ | √ |  |
| 79 | 杂环化合物 | ☆ |  | √ |
| 80 | 有机物定性 | ☆ |  |  |
| （四） | 农药类 |  |  |  |
| 81 | 有机磷农药 | ★ | √ |  |
| 82 | 有机氯农药 | ★ | √ |  |
| 83 | 有机氮农药 | ★ | √ |  |
| （五） | 其他化合物 |  |  |  |
| 84 | 药物类化合物 | ☆ |  |  |
| 85 | 炸药类化合物 | ☆ |  |  |
| 86 | 生物类化合物 | ☆ |  |  |
| （六） | 粉尘类 |  |  |  |
| 87 | 总粉尘 | ★ | √ |  |
| 88 | 呼吸性粉尘 | ★ | √ |  |
| 89 | 粉尘中游离二氧化硅 | ★ | √ |  |
| 90 | 粉尘分散度 | ★ | √ |  |
| 91 | 石棉纤维 | ★ |  |  |
| 合计 |  |  | 48 | 13 |
| 二 | 物理有害因素 |  |  |  |
| 92 | 高温 | ★ | √ |  |
| 93 | 高气压 | ☆ |  | √ |
| 94 | 低气压 | ☆ |  | √ |
| 95 | 手传振动 | ★ | √ |  |
| 96 | 噪声 | ★ | √ |  |
| 97 | 照度 | ★ | √ |  |
| 98 | 紫外辐射 | ★ | √ |  |
| 99 | 高频电磁场 | ★ | √ |  |
| 100 | 超高频辐射 | ★ | √ |  |
| 101 | 微波辐射 | ★ | √ |  |
| 102 | 工频电场 | ★ | √ |  |
| 103 | 激光辐射 | ☆ |  |  |
| 104 | 通风（风速、风量、风压） | ☆ |  | √ |
| 合计 |  |  | 9 | 3 |

说明：1、★为重点检测项目；☆为一般检测项目。

2、化学有害因素满足重点检测项目应不少于32项；物理因素满足重点检测项目应不少于6项。

3、申请机构能够完成的重点检测项目、一般检测项目。

11计量认证证书及附表复印件

- 与原件一致

- 与原件一致

- 12 实验室室间比对和盲样考核情况及结果汇总表

实验室间比对结果汇总

| 序号 | 检验 项目 | 检验 依据 | 检验主要仪器设备 |  | 检验结果（μg/ml） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 我公司 | 西安疾控 | 我公司 | 西安 疾控 | 标准值 |
|  | 铅及其 化合物 | GBZ/T160.10-2004 火焰原子吸收光谱法 | 南京科捷4520A | SOLLAM6 | 0.304 | 0.298 | 0.299±0.017 |
|  | 锌及其 化合物 | GBZ/T160.25-2004 火焰原子吸收光谱法 | 南京科捷4520A | SOLLAM6 | 1.153 | 1.195 | 1.19±0.05 |
|  | 锰及其 化合物 | GBZ/T160.13-2004 火焰原子吸收光谱法 | 南京科捷4520A | SOLLAM6 | 1.634 | 1.607 | 1.61±0.08 |
|  | 钠及其 化合物 | GBZ/T160.18-2004 火焰原子吸收光谱法 | 南京科捷4520A | SOLLAM6 | 1.483 | 1.504 | 1.48±0.09 |
|  | 苯 | GBZ/T160.42-2007 气相色谱法 | 上海科创GC9800 | 安捷伦6890N | 74.5418 | 75.80 | 76.2±3.9 |
|  | 甲苯 | GBZ/T160.42-2007 气相色谱法 | 上海科创GC9800 | 安捷伦6890N | 78.3044 | 75.42 | 75.7±3.7 |
|  | 邻二甲苯 | GBZ/T160.42-2007 气相色谱法 | 上海科创GC9800 | 安捷伦6890N | 72.3169 | 74.54 | 75.7±4.3 |
|  | 间二甲苯 | GBZ/T160.42-2007 气相色谱法 | 上海科创GC9800 | 安捷伦6890N | 73.5037 | 75.42 | 77.0±4.3 |
|  | 对二甲苯 | GBZ/T160.42-2007 气相色谱法 | 上海科创GC9800 | 安捷伦6890N | 73.5037 | 75.54 | 76.0±4.1 |
|  | 乙苯 | GBZ/T160.42-2007 气相色谱法 | 上海科创GC9800 | 安捷伦6890N | 73.3120 | 78.89 | 77.2±4.1 |
|  | 苯乙烯 | GBZ/T160.42-2007 气相色谱法 | 上海科创GC9800 | 安捷伦6890N | 79.8527 | 72.20 | 75.8±5.8 |

陕西XXXXX服务有限公司

2012年4月20日

2012年实验室扩项计量认证现场盲样考核试验汇总表

| 序号 | 实验项目/ 样品名称 | 实验依据/ 标准代号 | 实验主要的 仪器设备名称 | 实验人员姓名 | 实验 形式 | 实验结果/ 评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 苯 | GBZ/T160.42-2007 | GC9800型气相色谱仪 |  | 盲样考核 | 标准值：（107±8）μg/ml 测定值：106.2072μg/ml 合格 |  |
|  | 甲苯 | GBZ/T160.42-2007 | GC9800型气相色谱仪 |  | 盲样考核 | 标准值：（104±7）μg/ml 测定值：100.9266μg/ml 合格 |  |
|  | 乙苯 | GBZ/T160.42-2007 | GC9800型气相色谱仪 |  | 盲样考核 | 标准值：（106±8）μg/ml 测定值：102.6836μg/ml 合格 |  |
|  | 二甲苯 | GBZ/T160.42-2007 | GC9800型气相色谱仪 |  | 盲样考核 | 标准值：（313±23）μg/ml 测定值：309.0566μg/ml 合格 |  |
|  | 苯乙烯 | GBZ/T160.42-2007 | GC9800型气相色谱仪 |  | 盲样考核 | 标准值：（106±7）μg/ml 测定值：108.5554μg/ml 合格 |  |
|  | 镉 | GBZ/T160.5-2004 | 4520A型原子吸收分光光度计 |  | 盲样考核 | 标准值：（3.28±0.39）μg/l 测定值：3μg/l 合格 |  |
|  | 铅 | GBZ/T160.10-2004 | 4520A型原子吸收分光光度计 |  | 盲样考核 | 标准值：（20.2±3.7）μg/l 测定值：21μg/l 合格 |  |
|  | 铜 | GBZ/T160.9-2004 | 4520A型原子吸收分光光度计 |  | 盲样考核 | 标准值：（10.2±1.4）μg/l 测定值：10μg/l 合格 |  |
|  | 锌 | GBZ/T160.25-2004 | 4520A型原子吸收分光光度计 |  | 盲样考核 | 标准值：（27.7±2.8）μg/l 测定值：27μg/l 合格 |  |
|  | 镍 | GBZ/T160.16-2004 | 4520A型原子吸收分光光度计 |  | 盲样考核 | 标准值：（0.395±0.020）mg/l 测定值：0.383 mg/l 合格 |  |
|  | 氨 | GBZ/T160.29-2004 | UV-1200型紫外可见分光光度计 |  | 盲样考核 | 标准值：5μg 测定值：4.995μg 合格 |  |
|  | 二氧化硫 | GBZ/T160.33-2004 | UV-1200型紫外可见分光光度计 |  | 盲样考核 | 标准值：（0.355±0.016）mg/l 测定值：0.366 mg/l 合格 |  |
|  | 总铬 | GBZ/T160.7-2004 | 4520A型原子吸收分光光度计 |  | 盲样考核 | 标准值：（0.597±0.030）mg/l 测定值：0.582 mg/l 合格 |  |

2013年实验室复审计量认证现场盲样考核试验汇总表

| 序号 | 实验项目/ 样品名称 | 实验依据/ 标准代号 | 实验主要的 仪器设备名称 | 实验人员姓名 | 实验 形式 | 实验结果/ 评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镉及其化合物 | GBZ/T160.5-2004 | 4520A型原子吸收分光光度计 |  | 盲样考核 | 推荐值：5.20μg 测量值：5.50μg 允差：10% 评价：符合 |  |
| 2 | 铬及其化合物 | GBZ/T160.7-2004（3） | AKFC-92A型矿用粉尘采样器 4520A型原子吸收分光光度计 |  | 现场采样 | 符合 |  |
| 3 | 铅及其化合物 | GBZ/T160.10-2004（3） | 4520A型原子吸收分光光度计 |  | 盲样考核 | 推荐值：5.00μg 测量值：4.95μg 允差：10% 评价：符合 |  |
| 4 | 四乙基铅 | GBZ/T160.10-2004（7） | FCC-1500D型防爆大气采样器 4520A型原子吸收分光光度计 |  | 现场采样 | 符合 |  |
| 5 | 锰及其化合物 | GBZ/T160.13-2004（3） | AKFC-92A型矿用粉尘采样器 4520A型原子吸收分光光度计 |  | 盲样考核/现场采样 | 推荐值：22.0μg 测量值：21.6μg 允差：10% 评价：符合 |  |
| 6 | 钾及其化合物 | GBZ/T160.17-2004 | 4520A型原子吸收分光光度计 |  | 现场加标 | 推荐值：42.0μg 94.0μg 测量值：45.7μg 96.8μg 允差：10% 评价：符合 |  |
| 7 | 钠及其化合物 | GBZ/T160.18-2004 | AKFC-92A型矿用粉尘采样器 4520A型原子吸收分光光度计 |  | 现场采样 | 符合 |  |
| 8 | 锌及其化合物 | GBZ/T160.25-2004（3） | AKFC-92A型矿用粉尘采样器 4520A型原子吸收分光光度计 |  | 盲样考核/现场采样 | 推荐值：103μg 测量值：110μg 允差：10% 评价：符合 |  |
| 9 | 一氧化碳 | GBZ/T160.28-2004（3） | GXH-3011A型不分光红外线分析 |  | 报告验证 | 符合 |  |
| 10 | 二氧化氮 | GBZ/T160.29-2004 (3) | FCC-1500D型防爆大气采样器 UV-1200型紫外可见分光光度计 |  | 盲样考核/现场采样 | 推荐值：0.939μg 测量值：0.926μg 允差：10% 评价：符合 |  |
| 11 | 磷化氢 | GBZ/T160.30-2004 （5） | UV-1200型紫外可见分光光度计 |  | 报告验证 | 符合 |  |
| 12 | 黄磷 | GBZ/T160.30-2004 （8） | GC900A型气相色谱仪 |  | 报告验证 | 符合 |  |
| 13 | 臭氧 | GBZ/T160.32-2004（3） | FCC-1500D型防爆大气采样器 UV-1200型紫外可见分光光度计 |  | 现场采样 | 符合 |  |
| 14 | 二氧化硫 | GBZ/T160.33-2004（4） | UV-1200型紫外可见分光光度计 |  | 盲样考核 | 推荐值：0.719μg/ml 0.678μg/ml 测量值：0.728μg/ml 0.698μg/ml 允差：10% 评价：符合 |  |
| 15 | 氯气 | GBZ/T160.37-2004（3） | UV-1200型紫外可见分光光度计 |  | 报告验证 | 符合 |  |
| 16 | 氯化氢、盐酸 | GBZ/T160.37-2004（5） | FCC-1500D型防爆大气采样器 UV-1200型紫外可见分光光度计 |  | 现场采样 | 符合 |  |
| 17 | 庚烷 | GBZ/T160.38-2007 (6) | GC9800型气相色谱仪 |  | 现场加标 | 推荐值：7786μg 5989μg 测量值：7569μg 6259μg 允差：10% 评价：符合 |  |
| 18 | 辛烷 | GBZ/T160.38-2007(4) | GC9800型气相色谱仪 |  | 现场加标 | 推荐值：6534μg 测量值：6989μg 允差：10% 评价：符合 |  |
| 19 | 溶剂汽油 | GBZ/T160.40-2004（4） | FCC-1500D型防爆大气采样器 GC9800型气相色谱仪 |  | 现场采样 | 符合 |  |
| 20 | 非甲烷总烃 | GBZ/T160.40-2004（4） | FCC-1500D型防爆大气采样器 GC9800型气相色谱仪 |  | 现场采样 | 符合 |  |
| 21 | 苯 | GBZ/T160.42-2007（4） | FCC-1500D型防爆大气采样器 GC9800型气相色谱仪 |  | 现场采样 | 符合 |  |
| 22 | 甲苯 | GBZ/T160.42-2007（4） | FCC-1500D型防爆大气采样器 GC9800型气相色谱仪 |  | 现场采样 | 符合 |  |
| 23 | 二甲苯 | GBZ/T160.42-2007（4） | FCC-1500D型防爆大气采样器 GC9800型气相色谱仪 |  | 现场采样 | 符合 |  |
| 24 | 联苯 | GBZ/T160.43-2004 | GC9800型气相色谱仪 |  | 报告验证 | 符合 |  |
| 25 | 蒽 | GBZ/T160.44-2004（4） | LC-600型高效液相色谱仪 |  | 现场加标 | 推荐值：33.75μg 测量值：34.491μg 允差：10% 评价：符合 |  |
| 26 | 3,4-苯并（α）芘 | GBZ/T160.44-2004（4） | LC-600型高效液相色谱仪 |  | 报告验证 | 符合 |  |
| 27 | 三氯甲烷 | GBZ/T160.45-2007（3） | GC9800型气相色谱仪 |  | 现场加标 | 推荐值：6983μg 测量值：6654μg 允差：10% 评价：符合 |  |
| 28 | 四氯化碳 | GBZ/T160.45-2007（3） | GC9800型气相色谱仪 |  | 现场加标 | 推荐值：9728μg 测量值：9267μg 允差：10% 评价：符合 |  |
| 29 | 三氯乙烯 | GBZ/T160.46-2004（3） | GC9800型气相色谱仪 |  | 报告验证 | 符合 |  |
| 30 | 四氯乙烯 | GBZ/T160.46-2004（3） | GC9800型气相色谱仪 |  | 报告验证 | 符合 |  |
| 31 | 异丙醇 | GBZ/T160.48-2007（3） | GC9800型气相色谱仪 |  | 现场加标 | 推荐值：25.4mg 测量值：26.2mg 允差：10% 评价：符合 |  |
| 32 | 异戊醇 | GBZ/T160.48-2007（3） | GC9800型气相色谱仪 |  | 报告验证 | 符合 |  |
| 33 | 异辛醇 | GBZ/T160.48-2007（3） | GC9800型气相色谱仪 |  | 报告验证 | 符合 |  |
| 34 | 糠醇 | GBZ/T160.48-2007（3） | GC9800型气相色谱仪 |  | 现场加标 | 推荐值：6.78mg 测量值：6.46mg 允差：10% 评价：符合 |  |
| 35 | 乙二醇 | GBZ/T160.48-2007（3） | GC9800型气相色谱仪 |  | 现场加标 | 推荐值：8.03mg 测量值：8.19mg 允差：10% 评价：符合 |  |
| 36 | 苯酚 | GBZ/T160.51-2007（3） | GC9800型气相色谱仪 |  | 现场加标 | 推荐值：212μg 测量值：200μg 允差：10% 评价：符合 |  |
| 37 | 甲醛 | GBZ/T160.54-2007（6） | UV-1200型紫外可见分光光度计 |  | 现场加标 | 推荐值：0.080μg 测量值：0.078μg 允差：10% 评价：符合 |  |
| 38 | 对苯二甲酸 | GBZ/T160.59-2004（4） | UV-1200型紫外可见分光光度计 |  | 报告验证 | 符合 |  |
| 39 | 光气 | GBZ/T160.61-2004 | UV-1200型紫外可见分光光度计 |  | 报告验证 | 符合 |  |
| 40 | 甲苯二异氰酸酯 | GBZ/T160.67-2004（3） | GC900A型气相色谱仪 |  | 报告验证 | 符合 |  |
| 41 | 苯胺 | GBZ/T160.72-2004（3） | GC9800型气相色谱仪 |  | 盲样考核 | 推荐值：250μg/ml 测量值：242μg/ml 允差：10% 评价：符合 |  |
| 42 | 硝基苯 | GBZ/T160.74-2004（3） | GC900型气相色谱仪 |  | 盲样考核 | 推荐值：1.12μg/ml 测量值：1.19μg/ml 允差：10% 评价：符合 |  |
| 43 | 四氢呋喃 | GBZ/T160.75-2004（3） | GC9800型气相色谱仪 |  | 现场加标 | 推荐值：580μg 测量值：604μg 允差：10% 评价：符合 |  |
| 44 | 异稻瘟净 | GBZ/T160.76-2004（3） | GC900型气相色谱仪 |  | 报告验证 | 符合 |  |
| 45 | 噪声 | GBZ/T 189.8-2007 | HS5660A型精密脉冲声级计 |  | 现场采样 | 符合 |  |
| 46 | 高温 | GBZ/T 189.7-2007 | WBGT-2006型湿球黑球温度WBGT指数仪 |  | 现场采样 | 符合 |  |
| 47 | 气温 | GB/T 18204.13-2000 | N962型风速温湿度计 |  | 现场采样 | 符合 |  |
| 48 | 气湿 | GB/T 18204.14-2000 | N962型风速温湿度计 |  | 现场采样 | 符合 |  |
| 49 | 气压 | GB/T 18204.16-2000 | DYM3型空盒气压表 |  | 现场采样 | 符合 |  |

2013年实验室内部盲样考核实验汇总表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验主要仪器设备 | 检验形式 | 检验结果 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锰 | GBZ/T160.13-2004 | 原子吸收分光光度计 AA4520 | 盲样考核 | 1.107μg/mL | (1.10±0.03) μg/mL |
|  | 甲醛 | GBZ/T160.54-2004 | 分光光度计 UV-1200 | 盲样考核 | 0.697μg/mL | (0.715±0.041) μg/mL |
|  | 苯 | GBZ/T160.42-2007 | 气相色谱仪 GC9800 | 盲样考核 | 74.7399μg | (85.2±6.3) μg |
|  | 甲苯 | GBZ/T160.42-2007 | 气相色谱仪 GC9800 | 盲样考核 | 212.0547μg | (207.2±7.0) μg |
|  | 邻二甲苯 | GBZ/T160.42-2007 | 气相色谱仪 GC9800 | 盲样考核 | 192.3768μg | (205.7±5.0) μg |
|  | 二氧化氮 | GBZ/T160.29-2004 | 分光光度计 UV-1200 | 盲样考核 | 0.972μg/mL | (0.972±0.033) μg/mL |
|  | 钠 | GBZ/T160.18-2004 | 原子吸收分光光度计 AA4520 | 盲样考核 | 1.189μg/mL | (1.13±0.06) μg/mL |
|  | 锰 | GBZ/T160.13-2004 | 原子吸收分光光度计 AA4520 | 盲样考核 | 1.116μg/mL | (1.10±0.03) μg/mL |
|  | 二氧化硫 | GBZ/T160.33-2004 | 分光光度计 UV-1200 | 盲样考核 | 0.719μg/mL | (0.719±0.041) μg/mL |
|  | 甲醛 | GBZ/T160.54-2004 | 分光光度计 UV-1200 | 盲样考核 | 1.20μg/mL | (1.20±0.08) μg/mL |
|  | 二氧化氮 | GBZ/T160.29-2004 | 分光光度计 UV-1200 | 人员比对 盲样考核 | 测定值1：0.621μg/mL 测定值2：0.635μg/mL 测定值2：0.636μg/mL | (0.631±0.019) μg/mL |
|  | 二氧化硫 | GBZ/T160.33-2004 | 分光光度计 UV-1200 | 人员比对 盲样考核 | 测定值1：0.698μg/mL 测定值2：0.710μg/mL | (0.719±0.041) μg/mL |
|  | 锰 | GBZ/T160.13-2004 | 原子吸收分光光度计 AA4520 | 人员比对 盲样考核 | 测定值1：0.620μg/mL 测定值2：0.624μg/mL | (0.603±0.029) μg/mL |
|  | 正己烷 | GBZ/T160.38-2007 | 气相色谱仪 GC9800 | 盲样考核 | 129.3μg | (133±15) μg |
|  | 四氯乙烯 | GBZ/T160.46-2004 | 气相色谱仪 GC9800 | 盲样考核 | 156.7μg | (152±16) μg |
|  | 二氧化氮 | GBZ/T160.29-2004 | 分光光度计 UV-1200 | 人员比对 盲样考核 | 测定值1：0.634μg/mL 测定值2：0.639μg/mL | (0.631±0.019) μg/mL |
|  | 二氧化氮 | GBZ/T160.29-2004 | 分光光度计 UV-1200 | 盲样考核 | 0.616μg/mL | (0.631±0.019) μg/mL |

- 13 仪器设备清单一览表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 购买 日期 | 精密度或不确定度 | 用途 | 数量 | 最近检定日期 | 检定 周期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 14 工作场所平面布局图

- 公司实景图

公司标志

办公区1

办公区3

办公区2

公司走廊

会议室

实验室办公区                                          无机室

天平室                                            原子吸收室

气相色谱室

液相色谱室

- 15  职业卫生技术服务总结报告

- （新申请机构不用提供）